Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Luka Celić, Darko Trogrlić

Bežični sustav za personalizirano praćenje 
zdravlja pacijenata

Zagreb, 2010

Ovaj rad izrađen je na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva pod vodstvom prof.dr.sc. Ratka Magjarevića i predan je na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini 2009/2010.

# Sadržaj

1	Uvod	1

2	Nove koncepcije i tehnologije u praćenju pacijenata	3

3	Opis sustava	4

3.1	Dijelovi sustava	4

3.1.1	Sloj senzorskih čvorova	5

3.1.2	Sloj komunikacijskih čvorova	5

3.1.3	Korisničko sučelje	6

3.2	Senzorski čvorovi	7

3.2.1	Glavni čvor	7

3.2.2	Periferni senzorski čvorovi	12

3.3	Komunikacijski moduli	13

3.3.1	Modul ANT	13

3.3.2	Krajnji čvor	13

3.4	Korisničko sučelje	15

3.4.1	Glavna aplikacija za prikaz fizioloških parametara	15

3.4.2	Registracija čvora sa korisnikom	15

3.4.3	Kontinuirani prikaz grafova signala i trendova	16

3.4.4	Slanje obavijesti putem SMS-a	17

4	Metode prikupljanja i obrade signala	18

4.1	Prikupljanje  i obrada EKG signala	18

4.2	Određivanje prostorne orijentacije trupa	20

4.3	Određivanje frekvencije disanja	20

5	Rezultati	22

5.1	Potrošnja	22

5.2	Komunikacija	22

5.3	Gotov sustav	23

6	Zaključak	24

7	Zahvala	25

8	Popis literature	26

9	Sažetak	27

10	Summary	28

# Uvod

U vrijeme kada je povećanje kvalitete života postalo društveni imperativ, a elektroničke i informacijske tehnologije postale neizostavan dio svakodnevice, ideja i motivacija za izradu bežičnog sustava za personalizirano praćenje pacijenata nametnula se kao logičan koncept u modernom načinu života. Potreba ljudi, a pogotovo starijih osoba, da se u svakom trenutku osjećaju sigurno, ali i želja da se skrati vrijeme potrošeno na odlaske i čekanja kod liječnika, usmjerila je ovaj projekt na razvoj uvijek dostupnog, autonomnog sustava koji se na jednostavan način može prilagoditi potrebama pojedinog pacijenta («patient management») [2],[3].

Sustav za personalizirano praćenje pacijenata zamišljen je kao mreža senzora postavljenih na pacijentu (što je moguće nevidljivije), koji kontinuirano prate pojedine fiziološke parametre pacijenta, obrađuju ih, te tako dobivene informacije pohranjuju u jedan centralni čvor (takođen na pacijentu), a u slučaju potrebe mogu se putem nekog komunikacijskog kanala uključiti u zdravstveni sustav i povezati s liječnikom primarne zaštite ili hitnom službom. Primjeri fizioloških parametara su puls, elektrokardiogram (EKG), temperatura, disanje, fizička aktivnost, prepoznavanje pojedinih specifičnih pokreta... Na zahtjev korisnika ili liječnika moguće je pregledavanje tih parametara u realnom vremenu, odnosno pregledavanje pohranjenih podataka, putem zasebne aplikacije. Govorno sučelje na uređaju na samom pacijentu omogućuje provjeru tih podataka izravno na pacijentu.

Ostvarenje ovakvog sustava omogućile su nam današnje moderne tehnologije, a kao kriterij za izbor pojedinih tehnologija bili su minimalna potrošnja i cijena. Mreža senzora ostvarena je bežičnom komunikacijom u besplatnom ISM (industrial science and medical) frekvencijskom području na 2,4 GHz. Korištenje suvremenih elektroničkih komponenti omogućilo nam je minimizaciju kako fizičkih dimenzija, tako i potrošnje samih senzora. Potrošnja je ovdje bitan faktor budući da su senzori napajani baterijski. Uporabom jednostavnijih senzora ostvarena je iznimno niska potrošnja, pa je postignuta željena autonomnost - jedna baterija može napajati pojedini čvor i par tjedana.

Velika prednost koncepcije našeg sustava je modularnost, jer se u bilo kojem trenutku pacijentu jednostavno i brzo mogu dodati ili ukloniti senzorski čvorovi prijavljivanjem ili odjavljivanjem iz mreže. Mreža nije ograničena samo na dosad razvijene senzorske čvorove, već se i nove vrste senzorskih čvorova jednako brzo integriraju. Zbog toga je ova koncepcija odlična i kao osnovna platforma na kojoj se mogu temeljiti drugi sustavi bežičnih senzorskih mreža.

Upotreba sustava za personalizirano praćenje pacijenata svoju uporabu nalazi u današnje vrijeme prvenstveno u bolničkim okruženjima, rehabilitacijskim centrima, umirovljeničkim domovima, ali sve više i u vlastitim domovima pacijenata. Naime, uzevši u obzir globalno prisutno produljenje života populacije, kao i potrebu za smanjenjem troškova zdravstvene zaštite, sve veći dio liječenja želi se ostvariti izvan zdravstvenih ustanova, po mogućnosti kod pacijenta. "Zdravlje" je jedan od prioriteta u projektima Europske komisije, i upravo tehnologije i usluge koje omogućuju pomak mjesta liječenja iz zdravstvene ustanove u vlastiti dom istraživanja su od posebne važnosti. Raste također i zahtjev za razvijanje tehnologija za povećanu prevenciju i rano otkrivanje bolesti, u čemu kontinuirano praćenje fizioloških parametara može značajno doprinijeti. Upotreba u bolnicama, rehabilitacijskim centrima i umirovljeničkim domovima olakšava nadzor nad pacijentima, gdje se sa jednog mjesta može pratiti velik broj pacijenata, a ukoliko dođe do po pacijenta opasnih situacija, sustav upozorava na pojedinog pacijenta. Jedna od posebno zanimljivih mogućih primjena je i u praćenju treniranja sportaša.

# Nove koncepcije i tehnologije u praćenju pacijenata

Sustav za personalizirano praćenje pacijenata namijenjen je širokom krugu populacije, te njegova konstrukcija mora nuditi generička rješenja koja se lako mogu prilagoditi pojedinom pacijentu. Prema potrebama pacijenta treba postojati mogućnost odabira pojedinih biomedicinskih senzora, a njihovo povezivanje u mrežu senzora za jednog pacijenta mora biti jednostavno.

Budući da sustav mora biti prilagodljiv, prilikom razvoja treba uzeti u obzir različite uvijete u kojima će se koristiti. Ako se primjerice sustav koristi za praćenje starijih pacijenata, pretpostavka je da se oni sporije kreću, a često im je potreban i 24 satni nadzor. Kod dužeg korištenja uređaj pacijentu ne smije stvarati nelagodu, a ujedno mora biti pouzdan u vidu dostupnosti napajanja i pouzdanosti komunikacije. Ako se takav uređaj koristi kod praćenja parametara sportaša tada on ne smije ometati izvođenje prirodnih pokreta te mora ostati ispravno pričvršćen i uslijed intenzivnijih pokreta, kao što su trčanje, padovi i sl. Najvažnije u oba slučaja je da pacijentova aktivnost ne smije ometati očitanja fizioloških parametara te da parametri u realnom vremenu moraju biti dostupni liječniku ili drugom medicinskom osoblju.

Iz navedenih scenarija korištenja proizlaze sljedeći zahtjevi na sustav:

- Mala potrošnja uređaja – zbog trajanja baterije i smanjenja mase baterije

- Bežična komunikacija – zbog neometanog kretanja pacijenata

- Male dimenzije – zbog neometanog korištenja uređaja na pacijentu

- Robusnost komunikacije – zbog pouzdanosti prijenosa informacija

# Opis sustava

## Dijelovi sustava

Osnovna svrha ovog sustava je da izmjerene vrijednosti fizioloških parametara pacijenta bilježi, obradi, a informaciju prenese i prikaže na udaljenom mjestu (liječniku, medicinskom osoblju, treneru…) Budući da zbog ergonomije korištenja uređaja sustav koristi bežičnu komunikaciju, a u određenom području se može pojaviti više pacijenata sa istim sustavom, sustav mora raspoznavati senzore vezane za pojedinog pacijenta. Razvijeni sustav se može podijeliti na tri razine:

- Sloj senzorskih čvorova

- Sloj komunikacijskih čvorova

- Korisničko sučelje

Ovakva podjela odgovara i fizičkoj realizaciji sustava (Slika 3.1).

Slika 3-1 Shematski prikaz sustava podijeljen na tri razine: sloj senzorskih 
čvorova, sloj komunikacijskih čvorova, korisničko sučelje

### Sloj senzorskih čvorova

Senzorski čvorovi imaju funkciju praćenja fizioloških parametara ( temperatura, disanje, puls, EKG, praćenje fizičke aktivnosti pomoću akcelerometara...) te prijenos tih podataka do glavnog čvora na ovom sloju. Glavni čvor je most (bridge) između dva sloja, senzorskih i komunikacijskih čvorova (Slika 3.2). Glavni čvor brine se za prikupljanje podataka i upravljanje senzorskim čvorovima.

Slika 3-2 Shematski prikaz smještaja senzorskih čvorova i glavnog čvora na pacijentu

Budući da bežična komunikacija troši znatno više energije od obrade informacija na razini mikrokontrolera na senzoru, svaki senzorski čvor mjeri fiziološke parametre i ugrađenim pametnim algoritmima donosi odluke da li treba uspostaviti komunikaciju s glavnim čvorom. Komunikacija se također uspostavlja i na zahtjev glavnog čvora (on-demand), kada se vanjskim zahtjevom traže podaci sa određenog senzora.

### Sloj komunikacijskih čvorova

Više glavnih čvorova, odnosno glavni čvorovi s više pacijenata čine sa krajnjim čvorovima za prikupljanje podataka sloj komunikacijskih čvorova. Krajnji čvorovi za prikupljanje podataka spojeni su sa centralnim serverom koji održava komunikaciju između korisnika (korisničko sučelje) i čvorova u mreži.

Glavni čvorovi prijavljuju se u mrežu onim krajnjim čvorovima s kojim imaju dovoljno jak signal za komunikaciju. Krajnji čvorovi brinu se da ne dođe do dvostruke komunikacije sa istim glavnim čvorom, te uspostavljaju komunikaciju sa serverom.

### Korisničko sučelje

Korisničko sučelje nalazi se na glavnom serveru. Korisničko sučelje je glavna aplikacija putem koje se:

- Upravlja prijavljenim glavnim čvorovima (pacijentima) prilikom čega se pojedinim glavnim čvorovima dodjeljuju adrese, imena pacijenata i ostali podaci.

- Pregledavaju i prate podaci (fiziološki parametri) pojedinih pacijenata. Aplikacija nudi osnovni pogled (brojčani pregled trenutnih vrijednosti) te prošireni pregled fizioloških parametara (grafikoni).

- Automatski šalje obavijest putem SMS poruke liječniku, medicinskom osoblju ili drugim odabranim osobama, u pravilnom vremenskom razdoblju ili upozorenje ukoliko stanje pacijenta postane kritično.

Korisničko sučelje biti će detaljnije opisano kasnije.

## Senzorski čvorovi

### Glavni čvor

Glavni čvor (Slika 3.3) namijenjen je komunikaciji sa senzorskim i krajnjim čvorovima. Osim komunikacije, na glavni čvor je integrirano i sljedeće slopovlje:

- microSD kartica

- Glasovno sučelje

- EKG modul

- Temperaturni senzor

- Akcelerometri

EKG, temperatura i disanje mjere se na bliskom području (prsni koš), pa su senzori integrirani na isti modul, tj na glavni čvor. Integracija svih navedenih senzora na glavni čvor rezultira smanjenom potrošnjom energije, jer ovakvo rješenje izbjegava upotrebu dodatnih bežičnih komunikacijskih modula, na čije korištenje se troši znatan dio energije. Osim uštede energije integracija senzora rezultira i jednostavnijim postavljanjem čvora na pacijenta, i smanjivanjem osjećaja nelagode, pogotovo kod starijih pacijenata, budući da se postavlja manji broj čvorova. Bitan faktor je i smanjenje cijene, budući da je zbog integracije potreban i manji broj elektroničkih komponenti, čime se ujedno pojednostavljuju i razvoj i proizvodnja.

Slika 3-3 Glavni čvor: gornja strana (lijevo) i donja strana (desno)

Slika 3-4 Blok shema glavnog čvora

#### MicroSD kartica.

Razlog za integraciju microSD kartice na glavni čvor je višestruk. Potreba za medijem visokog memorijskog kapaciteta ali malih dimenzija pojavila se kada smo u sustav željeli implementirati glasovno sučelje. Ukoliko sustav izgubi signal prema krajnjem čvoru ili ako se preko korisničkog sučelja tako podesi, željeni fiziološki parametri bilježe se na SD karticu, tako da ne dođe do gubitka podataka, a sustav se ujedno može koristiti i kao holter. Cijena same kartice u odnosu na ostale medije velikog kapaciteta je najpovoljnija te je zbog toga odabrana kao tehnološko rješenje.

Za pristup podacima na SD kartici implementirana je FAT ( File Allocation Table) [8], [9] [14] struktura podataka, te se tako podaci zapisani na kartici mogu čitati i na bilo kojem drugom uređaju koji podržava tu strukturu podataka, primjerice na osobnom računalu.

Slika 3-5 Električka shema glavnog čvora

#### Glasovno sučelje.

Glasovno sučelje ostvareno je implementacijom algoritama za zapisivanje i čitanje zvukovnih datoteka sa SD kartice. Glasovno sučelje ima tri funkcije:

- Glasovno upozorenje pacijenta na bitne promjene fizioloških parametara

- Glasovni dnevnik putem kojeg pacijent može zabilježiti trenutno stanje ili radnju

- Dnevni podsjetnik

Glasovno upozorenje aktivira se na neke granične vrijednosti fizioloških parametara te obavještava pacijenta na vrijednosti tih parametara. Primjerice, ukoliko puls pacijenta toliko poraste da se smatra ubrzanim srčanim ritmom (trahikardijom), glasovna poruka će ga obavijestiti: "Trenutno imate 134 otkucaja u minuti". Ukoliko pacijent želi znati trenutno stanje svojih fizioloških parametara, pritiskom na tipku sustav ga obavijesti o svim trenutnim vrijednostima. Moguće je spremiti i proizvoljne poruke, poput informacije o bolesti, uzimanju lijekova, preporuke liječnika o prehrani, tjelesnoj aktivnosti i sl.

Glasovni dnevnik je funkcija koja osigurava jednostavno bilježenje pacijentovog stanja ili početka radnje. Ukoliko se prate promjene parametara pri različitim radnjama, pacijent može primjerice prije početka trčanja pritiskom na tipku snimiti govornu poruku da počinje trčati. Toj poruci dodaje se vremenska oznaka, tako da se prilikom naknadnog pregledavanja parametara može odrediti vrijeme početka radnje zabilježene porukom.

Dnevni podsjetnik obavještava pacijenta o dnevnim aktivnostima koje mora poduzeti, poput uzimanja lijekova. Medicinsko osoblje podešava obavijesti i njihov broj.

Zbog manje potrošnje energije prilikom snimanja i reproduciranja zvukovnih poruka te zbog održavanja jednostavnosti sustava frekvencija uzorkovanja zvukovnih poruka je 16 kHz te 8 bita po uzorku. Zbog ovakvih parametara ovi algoritmi izvedivi su i na jednostavnijim mikrokontrolerima, pri čemu je raspoznavanje govora zadržano. Također zbog minimizacije potrošnje i dimenzija sustava, izlazno audio pojačalo mora imati visok stupanj integracije i iskoristivosti. Jedino rješenje koje odgovara ovim zahtjevima je korištenje digitalnih pojačala snage na principu pulsno širinske modulacije (PWM) [11]. Mikrokontroler [7] je generira zvučni signal koji se prosljeđuje na ulaz digitalnih logičkih vrata 74HC14. 74HC14 sadrži CMOS tranzistore zadužene za pogon zvučnika. Izlaz iz tranzistora spojen je na LC filtar koji osigurava gušenje modulacijske frekvencije od 16kHz.

#### EKG modul.

EKG modul (Slika 3.5) sastoji se od tri dijela:

- EKG pojačalo

- Analogno - digitalni pretvornik

- Programska podrška za digitalnu obradu signala i detekciju otkucaja

Slika 3-6 EKG pojačalo

Slika 3-7 Električka shema EKG pojačala

EKG pojačalo [13] primijenjeno u sustavu za praćenje elektrokardiograma koristi tri elektrode na principu Einthovenovog trokuta [1]. EKG pojačala moraju imati veliko pojačanje kako bi mali signal potencijala srca (red veličine 1 mV) dovoljno pojačala za analogno-digitalnu pretvorbu. Poznato je da praćenje EGK-a na pokretnim subjektima otežavaju artefakti uslijed pomicanja elektroda, te da u tom slučaju pojačalo može ući u zasićenje čime je onemogućeno daljnje praćenje signala. Kada pojačalo uđe u zasićenje, implementirani algoritam na glavnom čvoru to detektira i aktivira tranzistorsku sklopku koja pojačalo vraća iz područja zasićenja. Implementacijom navedenog algoritma značajno je povećana pouzdanost praćenja EKG-a i određivanja broja otkucaja srca pacijenta. Izvedeno je sa elektroničkim komponentama za površinsko postavljanje te su na taj način dimenzije smanjene više od 50%, te mu dimenzije iznose 3 x 2,5 cm.

Za analogno digitalnu pretvorbu koristi se 10 bitni pretvornik na mikrokontroleru na glavnom čvoru, koji radi na principu sukcesivne aproksimacije. Digitalizirani EKG signal se pohranjuje na glavnom čvoru zbog daljnje obrade. Algoritmi za digitalnu obradu signala uključuju digitalne filtre te algoritam za detekciju QRS kompleksa u elektrokardiogramu, što je temelj za određivanje broja otkucaja srca. Digitalni filtri uklanjaju smetnje i šum superponirane na korisnom EKG signalu, a njihovom upotrebom smanjuju se zahtjevi na analogno EKG pojačalo te se samim time smanjuje potrošnja i cijena uređaja.

Algoritam za detekciju otkucaja srca temelji se na Pan – Thompkinsovoj metodi. Iz digitaliziranog EKG signala digitalnom obradom izdvaja se QRS kompleks, te se na temelju pet detektiranih QRS kompleksa određuje broj otkucaja srca.

#### Temperaturni senzor.

Prilikom mjerenja temperature u prijenosnim uređajima veliki je problem izbor senzora zbog njihovog napona napajanja. Većina komercijalno dostupnih senzora rade uz napon napajanja od 4V do 15V i minimalnim radnim strujama rada od 400uA, što je jednako cjelokupnoj potrošnji glavnog čvora. Osim visokog napona napajanja većina senzora ima razlučljivost od samo 0,5°C. Realizirani čvor radi na nazivnom naponu napajanja od 1,8 V do 3,3 V. Na tako niskim naponima korištenje komercijalno dostupnih senzora je gotovo nemoguće. Postoji mogućnost udvostručavanja napona napajanja (6,6 V – 3,6 V), što opet nije zadovoljavajuće kada napon padne ispod 4V. Također, integrirani krug za udvostručavanje napona povećava dimenzije i potrošnju.

Kako bi se izbjegli navedeni problemi korišten je silicijski temperaturno promjenjivi otpornik KTY-10 [10] nazivnog otpora 2 kΩ, s linearnom temperaturnom karakteristikom, u kombinaciji s operacijskim pojačalom. Temperaturni raspon mjerenja je 25-45 °C uz razlučljivost od 0,1 °C. Kompenzacija napona pomaka napravljena je umjeravanjem senzora i spremanjem podataka o pomaku u memoriju glavnog čvora.

#### Akcelerometri

Na glavnom čvoru implementirane su dvije vrste akcelerometara, digitalni [6] i analogni [15]. Oba akcelerometra mjere komponente akceleracije u tri međusobno ortogonalna smjera, x,y i z.

Digitalni akcelerometar koristi se za mjerenje broja udisaja, pri čemu se podaci dobiveni sa njega obrađuju za izdvajanje frekvencije disanja. Budući da akcelerometar bilježi sve kretnje i do visokih frekvencija, iz signala se FFT (fast fourier transform) transformacijom iz spektra snage izdvajaju frekvencije iz područja frekvencija disanja. Daljnjim filtriranjem i obradom izračunava se točna frekvencija disanja.

Podaci iz analognog akcelerometra koriste se za određivanje položaja tijela pacijenta, iz čega se zaključuje o njegovoj aktivnosti (sjedenje, ležanje, stajanje).

Ovisno o vrsti fizioloških parametara podaci se sa glavnog čvora na server šalju u različitim vremenskim intervalima. Primjerice informacija o temperaturi, koja se ne mijenja toliko brzo, šalje se 2 puta u minuti, dok se podaci o brzini otkucaja srca šalju svakih 5 sekundi. Čvor ima mogućnost i konstantnog slanja podataka prema serveru, ukoliko se želi na monitoru pratiti primjerice elektrokardiogram. Optimizacijom komunikacije između glavnog čvora i servera postižu se znatne uštede u potrošnji energije.

Korištenjem litijske baterije CR2320 u načinu rada praćenja, glavni čvor može raditi do 500sati ili 20dana, dok se korištenjem punjivih litijskih baterija kakve se nalaze u većini mobitela od 1000mAh vijek produžuje na 83dana ili skoro 3 mjeseca.

### Periferni senzorski čvorovi

Kao što je prethodno napomenuto, senzorski čvorovi mogu biti bilo koji tipovi senzora koji prate fiziološke parametre pacijenta. Razvijeni protokol za komunikaciju omogućuje dodavanje i uklanjanje senzorskih čvorova u mrežu a vrsta senzora ovisi o potrebama pacijenta. Neki primjeri funkcija senzorskih čvorova koji su još u razvoju su elektromiograf, tlakomjer, pulsni oksimetar…

## Komunikacijski moduli

### Modul ANT

Svi čvorovi opremljeni su bežičnim komunikacijskim modulima ANT (Slika 3.7) [4], [5]. ANT je 2,4 GHz dvosmjerna bežična tehnologija namijenjena za izgradnju osobnih lokalnih mreža (Personal Area Network, PAN). Optimiziran je za prijenos podataka niske i srednje brzine prijenosa, ali osigurava mala kašnjenja pri prijenosu podataka. Glavna prednost ovih modula su jako niski iznosi potrošnje električne energije, što osigurava produženi radni vijek baterije. ANT moduli zbog svoje veličine od samo 2 x 2 cm omogućuju minimizaciju cijelog senzorskog čvora.

Slika 3-8 ANT modul

ANT omogućuje jednostavnu implementaciju bežične komunikacije jer se ANT protokol brine za fizički, mrežni i transportni OSI komunikacijski sloj. Odabirom ovih komunikacijskih modula pojednostavljen je razvoj samih čvorova, budući da je uz jednostavnu implementaciju bežične komunikacije glavni dio posvećen razvoju kvalitetnih senzora i algoritama za obradu podataka.

Dodatne prednosti ANT komunikacijskih modula su:

- 64 bita mrežnim ključem za povećanje sigurnosti mreže

- 16 bita CRC provjera ispravnosti prenesene poruke

- Otpornost na preslušavanja s drugih kanala

- Brzine prijenosa 8 bajtnih poruka od 0,5 Hz do 200 Hz

- Mogućnost stvaranje mreže više od 65000 uređaja u istom prostoru

### Krajnji čvor

Krajnji čvor (Slika 3.8) je sučelje koje komunikaciju bežičnom mrežom pretvara u komunikaciju žičnim putem te tako omogućuje prikupljanje podataka iz mreže na server. Realizirani krajnji čvor spaja se na server putem USB sučelja. Krajnji čvora koristi sve prednosti jednostavnosti integracije ANT modula, te je i njegova izvedba jako jednostavna. Ova jednostavnost osigurava nisku cijenu samog krajnjeg čvora, a budući da je zbog pokrivenosti nekog šireg prostora signalom potreban veći broj ovakvih čvorova, za veću proizvodnju ovakva izvedba je puno isplativija.

Slika 3-9 Izgled krajnjeg čvora

Slika 3-10 Električka shema krajnjeg čvora

## Korisničko sučelje

Korisničko sučelje je aplikacija koja omogućuje podešavanje čvorova, pregledavanje fizioloških parametara, pregledavanje signala EKG-a, disanja i trenda temperature, te podešavanje slanja SMS poruka. Aplikacija namijenjena liječniku ima pristup svim pacijentima, dok aplikacija namijenjena pacijentu ima pristup samo čvoru tog pacijenta.

### Glavna aplikacija za prikaz fizioloških parametara

Na centralnom prozoru aplikacije za personalizirano praćenje pacijenata prikazuju se podaci sa senzora na tom pacijentu (Slika 3.9). Svaki senzor na pacijentu ima zaseban prikaz za parametare koje taj senzor šalje, grupirane za pojedini senzor zbog preglednosti. U ovisnosti o definiranim sigurnim granicama parametara, prikazi za pojedini senzor mijenjaju boju da predoče trenutno stanje parametara (zelena za normalno stanje, žuta za opasno a crvena za kritično). Osim stanja fizioloških parametara pacijenta prikazuju se i aktivnosti pojedinog čvora, te napon baterije čvora.

Za pregled valnih oblika EKG-a, disanja i trenda temperature mogu se uključiti prikazi pojedinih grafova. Za pregled parametara sa čvora drugog pacijenta može se pristupiti dodatnim postavkama.

Slika 3-11 Izgled centralnog prozora aplikacije za personalizirano praćenje pacijenata

### Registracija čvora sa korisnikom

Postavljanje pojedinog čvora radi se klikom na tipku Postavke u centralnom prozoru. Tu je moguće unijeti ime pacijenta te postaviti tipove senzora koje pacijent ima uključene u mrežu, kao i podatke potrebne za spajanje na taj senzor. Konfiguraciju senzora za pojedinog pacijenta moguće je spremiti te prilikom sljedećeg spajanja na pacijenta otvoriti spremljene postavke. Pritiskom tipke Postavi na centralnom prozoru prikazuju se kontrole senzora podešene za tog pacijenta (Slika 3.10).

Slika 3-12  Izgled prozora postavke

### Kontinuirani prikaz grafova signala i trendova

U korisničkom sučelju mogu se prikazivati i grafovi fizioloških parametara trenda temperature, krivulja disanja kroz vrijeme, te EKG kroz vrijeme. Do prikaza pojedinih grafova dolazi se pritiskom na tipku Graf u kontroli pojedinog senzora.

U prikazu krivulje EKG-a  ujedno se prikazuje i broj otkucaja kao prošireni prikaz, te markeri na mjestu svakog detektiranog otkucaja (Slika 3.11).

Slika 3-13 Izgled prikaza krivulje EKG-a

### Slanje obavijesti putem SMS-a

Prilikom aktivacije jednog ili više alarma za fiziološke parametre šalje se zahtjev za slanje SMS poruke vanjskoj aplikaciji na serveru. Aplikacija zatim generira SMS poruku sa sadržajem stanja trenutnih parametara te je šalje nadležnoj osobi iz imenika. Na slici (Slika 3.12) je prikazano sučelje za podešavanje parametara komunikacije putem SMS poruka koje za slanje poruka koristi vanjski GSM uređaj. Tu je dovoljno spojiti se i podesiti vanjski GSM uređaj. Glavna aplikacija prilikom aktivacije alarma generira podatke za pojedinog pacijenta, te se poruka dalje šalje automatski. Ovo omogućuje aplikaciji za slanje SMS poruka da radi u pozadini te ne komplicira korištenje glavne aplikacije.

Slika 3-14 Sučelje za spajanje sa vanjskim GSM uređajem te njegovo podešavanje

# Metode prikupljanja i obrade signala

## Mjerni prsluk

Prilikom praćenja fizioloških parametara pacijenta kroz duži vremenski period važno je ne narušavati pacijentov komfor prilikom nošenja uređaja. Kako se smanjila nelagoda prilikom nošenja te zadržala mogućnost neometanog obavljanja svih aktivnosti, za pričvršćivanje uređaja, mjernih senzora i elektroda napravljen je mjerni prsluk. Njegova upotreba maksimalno je pojednostavljena tako da nije primjerice potrebno nanošenje EKG gela ili upotreba samoljepljivih elektroda za mjerenje EKG-a, budući da su elektrode integrirane u sam prsluk. Prsluk je dizajniran s ciljem da se lako odjene, bez potrebe za prethodnim nanošenjem gela ili podešavanja uređaja. Svi dijelovi bežičnog sustava za praćenje zdravlja pacijenta ugrađeni su u prsluk.

Slika 4-1 Izgled mjernog prsluka na pacijentu sa smještajem senzora

Na slici (Slika 4-1) vidimo smještaj elektroda EKG elektroda. Elektrode su prišivene ispod rastezljive trake, s ciljem da se osigura prianjanje elektroda i korištenje bez vodljivog gela. Elektrode su sfernog oblika čime ostvaruje ravnomjernija raspodjela pritiska elektroda na površinu kože te se time smanjuje nelagoda prilikom nošenja elektroda. Također takav oblik smanjuje pomicanje elektroda prilikom kretanja pacijenta.

Temperaturni senzor prišiven je u područje ispod pazuha. Tiskana pločica s akcelerometrom, EKG modul i baterija smješteni su u džep na području abdomena.

Prsluk je izveden pomoću rastezljivih traka te se tako smanjuje nelagoda za pacijenta prilikom nošenja, a ujedno se osigurava dobro prianjanje uz tijelo. Ovakav dizajn odabran je kako bi se prsluk prilagođavao kretanju pacijenta, te kako bi bio prozračan.

## Prikupljanje  i obrada EKG signala

#### Analogna akvizicija

EKG pojačala za dijagnostiku rada srca pacijenata rade najčešće u frekvencijskom rasponu od 0,5 Hz do 120 Hz. Prilikom takvih mjerenja pacijent mora biti miran da bi se izbjegli artefakti uslijed pomaka i signal ispravno izmjerio. Kako se ovdje radi o sustavu za praćenje pacijenata u njihovim svakodnevnom životu, sa svim uobičajenim radnjama koje uključuju razne pokrete, takvo EKG pojačalo ne bi davalo signal dovoljno dobar i pouzdan za daljnju obradu. Kako je primarna funkcija EKG čvora odrediti broj otkucaja srca i za vrijeme bilo kakve aktivnosti, donja granična frekvencija može se podignuti do frekvencije na 14 Hz da se smanji osjetljivost na pokrete pacijenta.

Za gornju graničnu frekvenciju ostavljena je frekvencija 120 Hz, te se taj filtar ujedno koristi i kao anti-aliasing filtar za AD pretvorbu. Takav signal se zatim uzorkuje analogno-digitalnim pretvornikom na principu sukcesivne aproksimacije u razlučljivosti 10 bit-a, frekvencijom 300 Hz.

#### Digitalna obrada

Na signal EKG-a mogu se superponirati različite smetnje iz okoline, a najviše i najčešće je izražena smetnja elektroenergetske mreže frekvencije 50 Hz. Da bi se izbjegle složene izvedbe kvalitetnih analognih filtara, a ujedno i pojednostavio dizajn sklopa, za filtriranje ovakvih smetnji korišteni su niskopropusni i visokopropusni digitalni filtri :

Niskopropusni filtar 12-og reda:  y(n) = 2y(n - 1) - y(n - 2) + x(n) - 2x(n - 6) + x(n - 12)

Visokopropusni filtar 32-og reda: y(n) = y(n-1) – 1/32 x(n) + x(n-16) – x(n – 17) + 1/32 x(n-32)

Primjenom digitalnih filtara moguće je gotovo potpuno uklanjanje smetnji i šuma iz EKG signala, što je vidljivo na slici (Slika 4.1)

Detekcija otkucaja srca temelji se na metodi Pana i Thompkinsa [12]. Ovaj algoritam za detekciju otkucaja srca temelji se na izdvajanju QRS kompleksa iz EKG-a. Algoritam se temelji na tome da se filtrirani signal derivira, čime se naglašava visokofrekvencijska komponenta (QRS kompleks). Zatim se taj signal kvadrira čime se dodatno naglašava QRS kompleks. Dalje se takav kvadrirani signal integrira s pomičnim vremenskim prozorom čime se dobiva pravilnija površina ispod QRS kompleksa. Iz takvog signala jednostavno je odrediti mjesto QRS kompleksa budući da su sve ostale komponente jako prigušene. Rezultati su prikazani na slikama (Slika 4.2) Određivanje mjesta QRS kompleksa radi se tako da se postavi prag detekcije na kojem se detektira rastući brid integriranog signala. Iznos praga određuje prema maksimumu integriranog signala u nekom periodu, te se postavlja na vrijednost 1/3 tog maksimuma. Moguće je uključiti prikaz markera na mjestu detektiranog otkucaja (Slika 4.3).

Slika 4-2  Izgled EKG signala prije (gore) i poslije (dolje) filtriranja

Slika 4-3 Prikaz rezultata pojedinog koraka Pan-Thompkins algoritma: 
A) derivirani signal, B)kvadrirani signal, C) integrirani signal

Slika 4-4 Prikaz EKG signala s uključenim markerima detekcije otkucaja

## Određivanje prostorne orijentacije trupa

Određivanje prostorne orijentacije trupa bitan je podatak prilikom praćenja aktivnosti pacijenta kroz duži vremenski period zbog usporedbe i donošenja zaključaka iz većeg broja parametara. Kako bi se odredila njegova orijentacija, koriste se vrijednosti izmjerene akcelerometrom.

Mjerni čvor pričvršćen je na trup s poznatom orijentacijom X, Y i Z osi prema trupu. Iz akceleracije se može zaključiti o trenutnom smjeru gibanja pacijenta. Ukoliko se želi odrediti orijentacija pacijenta s obzirom na smjer gravitacije potrebno je gledati niske frekvencije signala sa akcelerometra, dok više frekvencije sadrže informacije gibanja pacijenta. Za izdvajanje niskih frekvencija signala korišteni su niskopropusni filtri gornjih graničnih frekvencija blizu nule. Iz vrijednosti za pojedinu os određuje se orijentacija. Budući da se iznosi preklapaju za pojedine položaje oni se detektiraju kao što je to navedeno u tablici (Tablica 1).

Tablica 1 Zaključeni i mogući položaji pri određivanju položaja akcelerometrom

| Zaključeni položaj | Mogući stvarni položaj |
| --- | --- |
| Uspravan položaj | Sjedenje, stajanje |
| Ležanje | Polegnut na leđa, bok i trbuh |
| Sjedenje | Nakošen položaj |

## Određivanje frekvencije disanja

Disanje je spori proces repeticije od 15 - 30 u minuti. Samim time i akceleracija koja se javlja na donjem dijelu abdomena uslijed udisaja i izdisaja je vrlo mala, i ispod razine koju može izmjeriti akcelerometar. Kako bi se taj nedostatak nadomjestio korištena se činjenica da se abdomen deformira disanjem. Ta deformacija rezultira vrlo malim promjenama orijentacije osi senzora u odnosu na zemljinu gravitacijsku os. Budući da je iznos gravitacije 1g, a mjerno područje akceleromerta iznosi (2g, te vrlo male promjene orijentacije s obzirom na os gravitacije rezultiraju velikom promjenom očitanja senzora.

Frekvencijskom analizom podataka s akcelerometra može se istaknuti frekvencijski spektar iz područja frekvencija disanja (Slika 4.4). Ovakva vrsta obrade podataka je neizvediva na mikrokontrolerskim sklopovima s malom količinom radne memorije, te se stoga ovaj algoritam odvija na serveru. Količina radne memorije potrebna za ovakvu obradu podataka iznosi 2-3kilobajta, dok je prosječna ukupna količina radne memorije na mikrokontroleru 1 kilobajt. Algoritam koji se koristi na mikrokontroleru sastoji se od dva dijela: traženja maksimalne i minimalne vrijednosti akceleracije za vremenski period od 4 sekunde, a zatim se sljedećih 6 sekundi prati prolazak signala kroz srednju vrijednost. Period prolaska daje iznos broja udisaja.

Slika 4-5 Prikaz frekvencijskog spektra (gore) i valnog oblika (dolje) disanja

# Rezultati

## Realizirani sustav

Kao rezultat ovog rada realiziran je bežični sustav za personalizirano praćenje zdravlja pacijenta koji uključuje:

- Mrežu složenu od više cjelina:

  - mrežu senzorskih čvorova,

  - mrežu komunikacijskih čvorova

  - krajnji čvor za prikupljanje podataka

- Korisničku aplikaciju za:

  - Prikaz fizioloških parametara pacijenta

  - Upravljanje čvorovima u mreži

  - Prikaz valnih oblika i trendova fizioloških parametara

  - Slanje obavijesti putem SMS poruke

- Glavni senzorski čvor koji uključuje:

  - Bežičnu komunikaciju putem ANT modula

  - Vlastiti komunikacijski protokol

  - Mjerenje broja udisaja

  - Mjerenje broja otkucaja

  - Mjerenje temperature

  - Praćenje valnih oblika EKG-a i disanja

  - Praćenje trenda temperature

  - Određivanje položaja pacijenta

  - Mjerenje napona baterije

  - Zvučne obavijesti

  - Govorni dnevnik

  - Zapisivanje i čitanje podataka sa microSD kartice (FAT datotečni sistem)

  - Baterijsko napajanje

Bežična komunikacija ostvarena je pomoću ANT modula. Parametri bežične komunikacije su:

- Domet veći od 70m na otvorenom prostoru

- Brzinu prijenosa od 12 paketa po sekundi, 15 kilobita u sekundi u brzom načinu rada

- Radna frekvencija 2,4 GHz (ISM frekvencijsko područje)

- Izlazna snaga 0 dBm

- Radni napon od 1,7 V do 3,6V

Za optimizaciju rada sustava, obradu i analizu podataka razvijeni su sljedeći algoritmi:

- Upravljanje potrošnjom sustava

- Digitalno filtriranje signala EKG-a

- Određivanje broja otkucaja srca Pan-Thompkins metodom

- Određivanje broja udisaja promatranjem promjene vektora gravitacijske osi

- Određivanje položaja pacijenta

- Detekcija pada pacijenta

EKG signal mjeri se pomoću EKG pojačala sa sljedećim značajkama:

- Mjerenje EKG signala sa tri elektrode na principu Einthovenovog trokuta

- Aktivni pogon desne noge

- Pojačanje EKG signala 500 puta

- Pojasno ograničavanje signala u rasponu od 14 Hz do 120 Hz

- Raspon izlaznog signala od 0 do 3,3 V

- Bipolarno napajanje pojačala sa ±3,3V

- Faktor potiskivanja 100 dB

Disanje i određivanje prostorne orijentacije pacijenta napravljeno je pomoću akcelerometra ADXL345 sa sljedećim značajkama:

- Izbor mjernog područja od ±2g do ±16g

- Napon napajanja od 2 V do 3,6 V

- Detekcija slobodnog pada

- Detekcija promjene orijentacije u tri ortogonalna smjera

- SPI sučelje za komunikaciju

Mjerenje temperature ostvareno je korištenjem temperaturno promjenjivog otpornika KTY-10 sa sljedećim značajkama:

- Razlučivost promjene temperature od 0,1 °C

- Mjerno područje od 25 °C do 45 °C

Ostvareno govorno sučelje ima sljedeće karakteristike:

- Frekvencija reprodukcije zvučnih zapisa 16 kHz

- Frekvencija snimanja govora 8 kHz

- Reprodukcija zvučnog zapisa korištenjem PWM modulacije na 64 kHz

- Amplituda izlaznog signala od 0 V do 3 V

dok su putem govornog sučelja ostvarene sljedeće funkcije:

- Glasovne poruke upozorenja

- Dnevni podsjetnik

- Glasovni dnevnik

Pomoću microSD kartice ostvarene su sljedeće funkcije:

- Sprječavanje gubitka podataka u slučaju gubitka signala bežične mreže

- Funkcija holtera

- Pohrana audio datoteka za dnevni podsjetnik i glasovni dnevnik

Svi dijelovi sustava funkcijski su ispitani i izmjerene su njihove tehničke značajke. Kritičnije značajke odnosno njihova provjera opisani su u prethodnom poglavlju.

## Potrošnja sustava

Potrošnja glavnog čvora ovisi o brzini prijenosa podataka bežičnom vezom ali i o korištenju drugih sučelja kao SD kartice ili glasovnog sučelja. U grafikonu (Slika 5.1) su prikazani rezultati mjerenja potrošnje.

Slika 5-1 Prikaz potrošnje u različitim uvjetima rada

Uvjeti rada:

- Mjerenje disanja, temperature i ECG-a u modu za praćenje (700 (A)

- Slanje EKG signala za iscrtavanje grafa (1,4 mA)

- Snimanje EKG-a ili akceleracije na microSD karticu (7 mA)

- Snimanje govornih poruka (15mA)

- Reprodukcija govornih poruka (18 mA)

# Zaključak

Razvijeni sustav za personalizirano praćenje pacijenata uspješno je objedinio sve potrebne osnovne zahtjeve na takav sustav. Inovativnim korištenjem nekih postojećih tehnologija sustavu su dodane neke funkcije koje uvelike olakšavaju njegovu upotrebu. Tijekom cijelog razvoja vodilo se računa da se ne narušava pacijentov komfor pri korištenju sustava. Taj zahtjev postavio je glavne smjernice razvoja sustava: bežična komunikacija, mala potrošnja te male dimenzije. Također, vodilo se računa i o korisničkoj aplikaciji za pregled parametara, da bude što intuitivnija, preglednija i jednostavna za korištenje.

Koncepcija bežične komunikacije omogućila nam je modularnost sustava, kako na razini senzorskih čvorova, tako i na razini komunikacijskih čvorova. Iako pacijent na sebi ima glavni čvor sa osnovnim funkcijama, jednostavno se dodaju i novi senzorski čvorovi. Također u mrežu postojećih pacijenata moguće je dodati i nove pacijente.

Budući da je sustav baterijski napajan, smanjenje potrošnje rezultira dužim vijekom trajanja baterije, te se time ne opterećuje pacijenta za čestim mijenjanjem baterije. Korištenje modernih elektroničkih komponenti, optimizacije u izvođenju algoritama, te mogućnost kontrole protoka pojedinih podataka rezultirali su minimalnim potrošnjama sustava.

Prilikom svakodnevnog nošenja pojedinih čvorova, pacijent nošenje (praćenje) ne smije osjetiti – čvorovi moraju što je moguće više biti "nevidljivi". Stoga je i puno pozornosti posvećeno dimenzijama samog sustava. I ovaj zahtjev je bio kriterij pri odabiru elektroničkih komponenti, a sam dizajn nekih dijelova čvora smanjen je upravo zbog kombinacije analogne i digitalne obrade signala.

Algoritmi za obradu signala ugrađeni u sam sustav su matematička rješenja koja daju vrlo dobre rezultate, a prenesena u sam algoritam nisu zahtjevna za izvođenje na mikrokontroleru.

Dodatne ugrađene funkcije pacijentu povećavaju ergonomiju prilikom korištenja, ali i samu sigurnost pacijenta. Tako primjerice govorno sučelje pacijenta upozorava na iznose parametara koji odstupaju od za tog pacijenta normalnih – uobičajenih prilikom neke aktivnosti , a ugrađena microSD kartica sprječava gubitak podataka za mogući slučaj kada je bežična mreža nedostupna. Prikazivanjem stanja pojedine baterije sa čvorova na daljinu pojednostavljuje se korištenje za pacijenta, jer se sa jednog mjesta mogu vidjeti stanja svih čvorova.

# Zahvala

Zahvaljujemo se prof.dr.sc. Ratku Magjareviću na pomoći i na korisnim savjetima koje nam je pružio tijekom izrade ovog rada.

# Popis literature

- A. Šantić: Biomedicinska elektronika, , Zagreb, Školska Knjiga,1995

- Mihel, Josip; Magjarević, Ratko. Personalised Healthcare Meets Users’ Needs. // IFMBE News, International Federation for Medical and Biological Engineering. na (2007) , 84; 15-18

- Magjarević, Ratko. Home care technologies for ambient assisted living // IFMBE Proceedings MEDICON 2007, Vol. 16 / Jarm, Tomaz ; Kramar, Peter ; Županić, Anze (ur.). Ljubljana : Springer Verlag, 2007. 397-400

- Ant Message and Protocol Usage, ANT, http://www.thisisant.com/images/Resources/PDF/1204662412_ant%20message%20protocol%20and%20usage.pdf , listopad 2009.

- nrf24AP1 Product Specification, Nordic Semicondutors, http://www.thisisant.com/images/Resources/PDF/nrf24ap1%20product%20specification.pdf, listopad 2009.

- ADXL345, Analog Devices, 2009, http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL345.pdf, veljača 2010

- Atmega168 mikrokontorler, 2010, http://www.atmel.com/dyn/products/Product_card.asp?part_id=3303

- E. Chan, Fat File System, 2010, http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html

- E. Chan, Petite File System, 2010, http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html

- KTY10 Data Sheet, Infineon, 2000, http://www.rts.uni-mb.si/misc/materiali/mikrorac/kty10.pdf, rujan 2009.

- 74HC14, Philips, 2003, http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf, rujan 2009.

- C. Pavlatos, A. Dimopoulos, G. Manis, G. Papakonstantinou: Hardware implementation of Pan & Tompkins QRS detection algorithm, http://mule.cslab.ece.ntua.gr/docs/c8.pdf

- AD620 Instrumentatin amplifier, 1999, http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/AD620.pdf

- Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 File System Specification, 12.2000, http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx

MMA7341 accelerometer, 04.2008, http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7341L.pdf?pspll=1

# Sažetak

Opisani i realizirani bežični sustav za personalizirano praćenje zdravlja pacijenta pomiče granice sa tradicionalnog koncepta zdravstvene brige na individualnu zdravstvenu brigu. Namijenjen je za praćenje zdravlja starijih ljudi u njihovim domovima, ali i za  praćenje zdravlja mlađe populacije svjesne zdravstvenih rizika. Odabir modernih tehnoloških rješenja za praćenje vlastitog zdravlja danas je postao razuman odabir, posebno u vremenu kada se poslovne obveze i odgovornosti povećavaju svakodnevno.

Bežična senzorska mreža temeljena na generički dizajniranim senzorskim čvorovima omogućuje mjerenje i praćenje velikog broja fizioloških parametara u realnom vremenu, te donošenja odluka prilagođenih za svakog pacijenta pomoću ugrađenih algoritama. Kontinuirani nadzor i obrada podataka povećavaju osjećaj sigurnosti pojedinca i daju pravovremena upozorenja na moguće zdravstvene probleme.

Realizirani sustav koristi moderne elektroničke tehnologije kao i algoritme za obradu i analizu podataka za postizanjem što veće ergonomije za korištenje, kako za pacijenta tako i za odgovorno osoblje. Korištene su bežične tehnologije za komunikaciju, a njihovim planiranjem postignuta je optimalna komunikacijska mreža koja razdvaja mrežu senzora na pacijentu od pacijenata kao jedne informacijske cjeline, a optimizirani su i komunikacijski protokoli. Posvećena je pažnja minimizaciji potrošnje i dimenzija uređaja. Ugrađene dodatne funkcije poput glasovnog sučelja i SD kartice povećavaju sigurnost pacijenta i podataka te olakšavaju korištenje sustava.

Ključne riječi: bežična mreža osjetila, e-zdravstvo, personalizirano praćenje pacijenata, biomedicinski senzori, optimizacija potrošnje.

# Summary

The wireless personalized healthcare system we have described and realized shifts from traditional concepts of healthcare to individualized healthcare. It is aimed for monitoring the health and wellness of elderly people in their own homes, but also for monitoring of the health of younger population aware of health risks. Including high technological solutions for monitoring own health status seems to become a reasonable choice, especially in time when commitments to profession and workload increase practically on daily basis.

The wireless sensor network based on generically designed sensor network nodes enables choice of a large number of physiological parameters to be measured and monitored in real time and the results to be entered into algorithms designed for personalized decision making. Continuous monitoring and data analysis enhance the feeling of security of individuals and gives on-time warnings of possible health related problems.

This system uses modern electronic and communication technologies and data analysis algorithms to increase ergonomics of system usage for patients as well as for medical staff. Wireless technologies are used for communications and by network planning optimal communication network is achieved. The network is divided in two separate information layers, patient sensors layer and layer of patients and communication protocols for both are optimized. Minimizations of power consumption and device dimensions are considered as well. Additional functions such as voice interface and SD memory card enhances security of patient and data, and simplify the use of system.

Key words: wireless sensor network, e-health, personalized patient monitoring, biomedical sensors, power consumption optimization.

# Text boxes

ATN modul

microSD kartica

akcelerometar

ANT modul

C

B

A

Mikrokontroler

ANT

Akcelerometar

EKG

Temperatura

Napon baterije

Smještaj

EKG elektroda

Smještaj temperaturnog senzora

Smještaj glavnog čvora, baterije i EKG modula